[image: image1.png]- e Qazowsze, i






Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

SPZOZ.ZP.080.09.2021

Kupujący :

Województwo Mazowieckie

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa 

NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910, 

reprezentowane przez

Grażynę Podlipniak-Sobczyńską  

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach 

– na mocy pełnomocnictwa udzielonego uchwałą nr 1465/256/21 

Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16.09.2021 r. 

zmienioną uchwałą nr 1542/259/21

Zarządu Województwa  Mazowieckiego  z dnia  28 września 2021 r.
Sprzedawca :

……………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Opis parametrów technicznych
	L.p
	Opis parametrów technicznych
	Parametr wymagany
	Punktacja
	Parametr oferowany

	I. Warunki podstawowe

	1. 
	Aparat wyprodukowany w 2021 roku lub nowszy, fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy
	Tak, podać
	Bez punktacji
	 

	2. 
	Producent i nazwa/model aparatu
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	3. 
	Deklaracja zgodności zgodna z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE)
	Tak, załączyć do oferty
	Bez punktacji
	 

	4. 
	Jeden certyfikat CE na cały aparat, nie na części składowe,
	Tak, załączyć do oferty
	Bez punktacji
	

	5. 
	Urządzenie medyczne dopuszczone do obrotu w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Tak, załączyć dokumenty
	Bez punktacji
	

	6. 
	Elementy kluczowe aparatu jak: zawieszenie sufitowe z lampą, statyw, stół, lampa rtg, generator, oprogramowanie wyprodukowane przez jednego producenta
	Tak, podać
	Bez punktacji
	 

	7. 
	Aparat cyfrowy z zawieszeniem sufitowym z lampą rtg, stołem i statywem kostno-płucnym 
	Tak, podać
	Bez punktacji
	 

	8. 
	Zakres prac adaptacji  pomieszczenia obejmuje:

a)
projekt osłon stałych i ewentualne uzupełnienie osłon stałych;

b)
wykonanie podkonstrukcji zawieszenia sufitowego;

c)
koryta i kanały kablowe podłogowe, ścienne i sufitowe;

d)
prace wyburzeniowe;

e)
malowanie ścian;

f)
uzupełnienie ubytków w ścianach po robotach wyburzeniowych;

g)
adaptacja obecnej lub wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej według zaleceń producenta aparatu;

h)
wymiana wykładziny podłogowej na antyelektrostatyczną;

i)
wymiana sufitu podwieszanego;

j)
wymian opraw oświetleniowych;

k)
inne niezbędne prace adaptujące pomieszczenie do potrzeb instalacji aparatu;
	Tak, podać 
	Bez punktacji
	

	II. Generator

	1. 
	Generator typu HF (wysokiej częstotliwości)
	Tak
	Bez punktacji
	 

	2. 
	Częstotliwość pracy generatora ≥ 100 kHz
	Tak, podać 
	Bez punktacji
	

	3. 
	Moc generatora
	≥ 65 kW, podać
	Bez punktacji
	 

	4. 
	Zakres napięć
	≥ 40- 150 kV, 
	Bez punktacji
	 

	5. 
	Zakres mAs
	Min. mAs ≤ 0,5 mAs, podać
	Bez punktacji
Bez punktacji
	 

	
	
	Max. mAs ≥ 400 mAs, podać
	
	 

	6. 
	Zakres prądów
	Min. mA ≤ 20 mA, podać
	Bez punktacji
	 

	7. 
	Zakres prądów
	Max. mA ≥ 1000 mA, podać
	Bez punktacji
	 

	8. 
	Najkrótszy czas ekspozycji
	≤ 1 ms 
	Bez punktacji
	 

	9. 
	Automatyka zdjęciowa (AEC) z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doborem parametrów ekspozycji
	Tak, podać
	Bez punktacji
	 

	10. 
	Zasilanie
	3x400V / 50 Hz
	Bez punktacji
	 

	III. Zawieszenie sufitowe lampy rtg i kolimator

	1. 
	Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej
	≥ +/-115°, podać
	Bez punktacji
	 

	2. 
	Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej
	≥ 330 stopni, podać
	Bez punktacji
	 

	3. 
	Zakres ruchu pionowego kolumny


	≥ 165 cm , podać
	Bez punktacji

	 

	4. 
	Zakres ruchu wzdłużnego
	≥ 290 cm, podać
	Bez punktacji
	

	5. 
	Zakres ruchu poprzecznego
	 ≥ 149 cm, podać
	Bez punktacji
	

	6. 
	Minimalna odległość środka promienia poziomego od podłogi
	≤ 30 cm
	Bez punktacji
	

	7. 
	Funkcja automatycznego pionowego ruchu nadążnego lampy rtg względem detektora w stole oraz detektora w statywie (detektor z statywie w pozycji pionowej i poziomej) 
	Tak, podać
	Bez punktacji
	 

	8. 
	Cyfrowy dotykowy ekran LCD min. 10,4 cali w okolicy lampy rtg z informacją o parametrach wykonywanego badania minimum: kąt lampy, SID, filtr, kolimacja, nazwa badania.

Automatyczny obrót informacji na wyświetlaczu przy zmianie kąta lampy 0 i +/-90 stopni
	Tak, podać
	>12,0 cali - 1pkt

≤12,0 cali – 0pkt


	 

	9. 
	Funkcja wyświetlania danych pacjenta ułatwiająca identyfikację na ekranie LCD przy lampie


	Tak, podać
	Bez punktacji
	 

	10. 
	Kolimator z automatyczną i ręczna kolimacją. 


	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	11. 
	Kolimator z wbudowaną kamerą z wyświetlaniem podglądu obrazu na konsoli operatora
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	12. 
	Uchwyt (rączka) lampy pozwalający na zwolnienie min. 3 hamulców zawieszenia sufitowego jednocześnie (min. zwolnienie hamulców ruchów: x, y i góra - dół) 
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	13. 
	Kolimator ze źródłem świata LED 
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	IV. Lampa rtg i kolimator

	1. 
	Ogniska lampy
	≤ 0,6/1,2 mm, podać
	Bez punktacji
	 

	2. 
	Pojemność cieplna anody
	 ≥ 300 kHU, podać
	Bez punktacji
	 

	3. 
	Pojemność cieplna kołpaka
	≥ 2 MHU, podać
	Bez punktacji
	 

	4. 
	Prędkość wirowania anody
	≥ 9000 obr/min
	Bez punktacji
	 

	5. 
	Szybkość chłodzenia anody
	> 100 kHU/min, podać
	Bez punktacji
	 

	6. 
	Moc ogniska małego
	≥ 30 kW, podać
	Bez punktacji
	 

	7. 
	Moc ogniska dużego
	≥ 80kW podać
	Bez punktacji
	 

	8. 
	Zabezpieczenie przeciążeniowe lampy minimum 2 stopniowe (sprzętowe i programowe)
	Tak, podać
	Bez punktacji 
	 

	9. 
	Filtracja własna lampy i kolimatora (suma)
	≥ 2,5 mm Al., podać
	Bez punktacji
	 

	10. 
	Dodatkowa filtracja dobierana automatycznie (z możliwością ręcznej zmiany) zgodnie z programem badania; min. 2 filtry w tym jeden: 1mm Al + 0,2 mm Cu
	≥ 2, podać 
	Bez punktacji
	 

	11. 
	Miernik wartości DAP (Dose Area Product) przypisujący wartość dawki do obrazu lub automatyczna kalkulacja dawki. Informacja o dawce zawarta w obrazach DICOM.
	Tak, podać
	Bez punktacji
	 

	12. 
	Wykonywanie badań przy użyciu dwóch ognisk lampy jednocześnie w programowalnej proporcji mocy 
	Nie
	Tak- 1 pkt

Nie- 0 pkt
	

	V. Detektor cyfrowy w statywie  1sztuka i w stole 1 sztuka

	1. 
	Detektor cyfrowy CsI, wbudowany 
	Tak
	Bez punktacji
	 

	2. 
	DQE dla 1 lp/mm
	≥ 50%, podać wartość DQE
	Bez punktacji
	

	3. 
	Minimalny rozmiar aktywny detektora
	42 x 42,5 cm, podać
	Bez punktacji
	 

	4. 
	Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (min)
	≥ 8,0 Mpx , podać
	Bez punktacji
	 

	5. 
	Rozmiar piksela taki sam jak w detektorze przenośnym
	≤ 148 µm, podać
	Bez punktacji
	 

	6. 
	Głębokość akwizycji
	≥ 16 bit, podać
	Bez punktacji 
	 

	7. 
	DQE dla 1,0 lp/mm
	≥ 50 %, podać
	Bez punktacji
	 

	8. 
	Rozdzielczość obrazowa minimum
	 ≥3,3 Lp/mm, podać
	Bez punktacji
	 

	9. 
	Czas do pojawienia się obrazu na konsoli 
	≤ 5s , podać
	Bez punktacji
	 

	VI. Stół pacjenta

	1. 
	Stół z zmotoryzowanym ruchem góra - dół oraz pływającym blatem
	Tak
	Bez punktacji
	 

	2. 
	Detektor wbudowany
	Tak
	Bez punktacji
	

	3. 
	Zmotoryzowany ruch detektora w poziomie min. +/- 24cm
	Tak
	Bez punktacji
	

	4. 
	Elektroniczne zabezpieczenie wyłączające ruch w dół w przypadku napotkania przeszkody (pacjent, krzesło itp.)
	Tak
	Bez punktacji
	

	5. 
	Minimalna odległość blatu od podłogi
	≤ 51,5 cm, podać
	Bez punktacji
	

	6. 
	Zmotoryzowany zakres ruchu pionowego
	≥ 40 cm, podać
	Bez punktacji
	

	7. 
	Maksymalna wysokość blatu od podłogi
	≥ 90 cm, podać
	Bez punktacji
	

	8. 
	Wymagane pokrycie pacjenta (bez przemieszczania pacjenta względem blatu) min. 190 cm.
	Tak
	Bez punktacji
	

	9. 
	Maksymalne obciążenie stołu (ciężar pacjenta na środku stołu) z zachowaniem wszystkich ruchów stołu i blatu
	≥280 kg, podać
	≥ 310kg – 1pkt

< 310kg – 0pkt
	

	10. 
	Ekwiwalent Al Płyty pacjenta przy 100kV
	≤ 1,2 mm Al,
	Bez punktacji.
	 

	11. 
	Długość płyty pacjenta
	≥ 240 cm, podać
	Bez punktacji
	 

	12. 
	Szerokość płyty pacjenta
	≥ 75 cm, podać
	Bez punktacji
	 

	13. 
	Przesuw wzdłużny blatu
	≥ 96 cm, podać
	Bez punktacji
	 

	14. 
	Przesuw poprzeczny blatu
	≥ 24 cm, podać
	Bez punktacji
	 

	15. 
	Nadążanie lampy za zmianą wysokości stołu
	 Tak, podać
	Bez punktacji
	 

	16. 
	Automatyczny i ręczny przesuw detektora w poziomie
	≥ 40 cm, podać
	Bez punktacji
	

	17. 
	Przyciski nożne do sterowania ruchem stołu 
	Tak
	Bez punktacji
	

	18. 
	Automatyczne uruchamianie pola świetlnego kolimatora w momencie naciśnięcia możnego przycisku sterowania ruchem stołu
	Tak
	Bez punktacji
	

	19. 
	Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa 
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	20. 
	Kratka przeciwrozproszeniowa – oscylacyjna (ruchoma w trakcie ekspozycji)
	Nie
	Tak - 1 pkt,

Nie- 0 pkt
	

	21. 
	Automatyczne zdjęcia kości długich w zakresie min. 80cm
	Tak
	Bez punktacji
	

	VII. Statyw kostno-płucny 

	1. 
	Statyw kostno-płucny z wbudowanym detektorem 
	Tak
	Bez punktacji
	

	2. 
	Minimalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego
	≤ 30 cm, podać
	Bez punktacji
	

	3. 
	Maksymalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego
	≥ 172 cm, podać
	Bez punktacji
	

	4. 
	Zakres ruchu pionowego min. 145 cm
	Tak
	Bez punktacji
	

	5. 
	Zmotoryzowany i ręczny przesuw detektora w pionie
	Tak
	Bez punktacji
	 

	6. 
	Możliwość wykonywania zdjęć wiązką - promieniem skośnym
	Tak, podać
	Bez punktacji
	 

	7. 
	Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa 
	Tak, podać
	Bez punktacji
	 

	8. 
	Kratka przeciwrozproszeniowa – oscylacyjna (ruchoma w trakcie ekspozycji)
	Nie
	Tak- 1 pkt,

Nie- 0 pkt
	

	9. 
	Kratka lub kratki przeciwrozproszeniowe zapewniające zakres pracy SID min. 110-180cm
	Tak
	Bez punktacji
	

	10. 
	Zintegrowany z modułem detektora w statywie schowek do przechowywania 2 kratek przeciw rozproszeniowych w momencie, gdy nie są używane do ekspozycji lub rozwiązanie naścienne
	Tak, podać
	Bez punktacji
	 

	11. 
	Automatyka AEC  min. 3 komorowa 
	Tak, podać
	≥ 5 komór – 1pkt

< 5 komór – 0pkt
	

	12. 
	Maksymalna dopuszczalna masa obciążenia modułu detektora statywu w pozycji poziomej 
	≥ 25 kg, podać
	Bez punktacji
	

	13. 
	Uchwyt do pozycjonowania pacjenta w trakcie wykonywania zdjęć klatki piersiowej w projekcji bocznej
	Tak, podać
	Bez punktacji
	 

	14. 
	Współczynnik pochłaniania blatu stojaka przy 100 kV.
	≤ 0,7mm Al, podać 
	Bez punktacji
	 

	15. 
	Automatyczne obrazowanie długich kości na stojąco bez ruchu lampy góra dół (wyłącznie obrót lampy)
	Tak, podać
	Bez punktacji
	 

	16. 
	Maksymalna długość obrazowania dla zdjęć kości długich min. 120 cm
	Tak, podać
	Bez punktacji
	 

	17. 
	Dedykowany podest do zdjęć kości długich z linijką ołowiową
	Tak
	Bez punktacji
	

	VIII. Konsola technika

	1. 
	Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem. (NIE dopuszcza się rozwiązań np. retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji. Aparat RTG ma posiadać oryginalną dedykowaną stację technika będącą również konsolą generatora z oprogramowaniem obrazowym producenta aparatu.
	Tak, podać
	Bez punktacji
	 

	2. 
	Monitor  LCD, ≥21,0”, jasność: min: 400cd/m2, kontrast minimum: 700:1, monitor kalibrowany z krzywą DICOM
	Tak, podać

 
	Bez punktacji
 
	 

 

	3. 
	Konsola na bazie sytemu Windows 10 lub nowszego
	Tak, podać


	Bez punktacji

	

	4. 
	Pamięć obrazów w pełnej rozdzielczości ≥ 10 000 obrazów
	Tak, podać 
	Bez punktacji
	 

	5. 
	Wskaźnik prawidłowej dawki detektora dla badania oraz różnicy względem oczekiwaną   i uzyskaną dawką (Target and Deviation Index) w celu ułatwienia operatorowi oceny poprawności wykonanego badania ( prosta wizualizacja poprawności dawki ekspozycji za pomocą ikony o 3 różnych barwach w zależności od poprawności dawki
	Tak
	Bez punktacji
	

	6. 
	Pilot pozwalający na sterowanie blendami kolimatora, ruchem góra dół detektora statywu, pochylaniem detektora w statywie
	Tak
	Bez punktacji
	

	7. 
	Czas wyświetlenia na monitorze obrazu nieprzetworzonego od zakończenia akwizycji
	≤ 5 s, podać
	Bez punktacji
	 

	8. 
	Regulacja jasności i kontrastu obrazów, wstawianie oznaczeń stron i dowolnych tekstów
	Tak, podać
	Bez punktacji
	 

	9. 
	Narzędzie pozwalające za pomocą jednego kliknięcia na punkt w obrazie na automatyczne dostosowanie obszaru zainteresowania ROI przez automatyczne ustawianie jasności i kontrastu; obszar zainteresowania ROI zwizualizowany kolorem na całym obrazie (wizualizacja ROI kolorem włączana/wyłączna jednym kliknięciem)
	Nie
	Tak- 1 pkt,

Nie- 0 pkt
	

	10. 
	Programy anatomiczne w języku polskim z możliwością edycji nazw i możliwością tworzenia nowych programów przez użytkownika
	≥ 1000, podać 
	Bez punktacji
	 

	11. 
	Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Worklist Manager (WLM), Storage, MPPS, DICOM Storage Commitment, Q/R (radiografia); Dicom SR (strukturyzowany raport dawki DICOM) .
	Tak, podać
	Bez punktacji
	 

	12. 
	Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów i ich eksportowania na dysk usb
	Tak, podać
	Bez punktacji
	 

	13. 
	Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu rtg.
	Tak, podać
	Bez punktacji
	 

	14. 
	Oprogramowanie pediatryczne z podziałem na min. 4 grupy wiekowe lub wagowe
	Tak, podać
	Bez punktacji
	 

	15. 
	Dedykowany przez producenta UPS do konsoli technika zapewniający czas na zakończenie badania oraz bezpieczne zamknięcie systemu, czas podtrzymania min. 10 minut
	Tak
	Bez punktacji
	 

	16. 
	Przenoszenie obrazów z jednej wybranej projekcji do drugiej lub z jednego pacjenta do drugiego wraz z automatyczną obróbką danych pod kątem projekcji i anatomii docelowej
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	17. 
	Automatyczne wybieranie badań na podstawie procedury serwera listy roboczej i możliwość samodzielnej edycji powiązań przez użytkownika
	Tak
	Bez punktacji
	

	18. 
	Możliwość samodzielnej zmiany przez zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwerów PACS


	Tak
	Bez punktacji
	

	IX. Urządzenia dodatkowe i inne wymagania

	1. 
	Wykonanie wymaganych testów odbiorczych (akceptacyjnych) i specjalistycznych
	Tak
	Bez punktacji
	

	2. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak
	Bez punktacji
	

	3. 
	Szkolenie obsługi w siedzibie Kupującego min. 2 dni po 6 godzin w uzgodnionym terminie
	Tak
	Bez punktacji
	

	4. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	Tak
	Bez punktacji
	

	5. 
	Interkom dwukierunkowy sterownia-pracownia
	Tak
	Bez punktacji
	

	6. 
	Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych w okresie gwarancji (rozumiane, jako przyjazd serwisu) [godz. w dni robocze]
	≤ 48 godz.
	Bez punktacji
	

	7. 
	Czas na usunięcie awarii (rozumiane, jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [dni robocze]
	≤ 5 dni
	Bez punktacji
	

	8. 
	Okres dostępności części zamiennych min. 10 lat od dnia przekazania aparatu do eksploatacji
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	9. 
	Możliwość zgłaszania awarii: telefon, email
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	10. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	11. 
	Pełna integracja  z systemem  RIS i PACS funkcjonującym  w szpitalu
	Tak, podać

	Bez punktacji
	

	12. 
	Utylizacja obecnego, starego aparatu rtg Cosmos BS
	Tak
	Bez punktacji
	


Ryczałtowa cena brutto wynosi: .………………………………………………………………………………………….zł 
(słownie:………………………………………………………………………………………………………………….) zł
w tym

cena netto wynosi: ..………………………………………………………………………………………………zł


(słownie: …………………………………………………………………………………………………………..) zł

kwota podatku VAT wynosi: ………………………………………………………………………………….. zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………) zł

………………………............................................

  Data/podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych 

do reprezentowania Sprzedawcy

Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


[image: image1.png]