[image: image1.png]- e Qazowsze, i






Załącznik nr 3 do Ogłoszenia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

SPZOZ.ZP.080.10.2021
Kupujący :

Województwo Mazowieckie

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa 

NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910, 

reprezentowane przez

Grażynę Podlipniak-Sobczyńską  

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach 

– na mocy pełnomocnictwa udzielonego uchwałą nr 1465/256/21 

Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16.09.2021 r.  ze zmianami
Sprzedawca :

……………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Ultrasonograf:
Nazwa urządzenia /model:………………….
Producent:………………………………
Kraj pochodzenia:…………………..
Rok produkcji:…………………………..
Opis parametrów technicznych

	L.p.
	PARAMETR
	Wartość wymagana/graniczna
	Wartość oferowana
	Punktacja

	
	Parametry techniczne- wymagane
	
	
	

	Lp.
	Ultrasonograf
	Tak
	
	

	1. 
	Aparat fabrycznie nowy rok produkcji 2021
	Tak
	
	Bez punktacji

	2. 
	Aparat o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w 4 skrętne koła  z możliwością blokowania na stałe do jazdy na wprost dwóch z nich oraz wadze maksymalnej do 100 kg .
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	3. 
	Aparat posiadający funkcję umożliwiającą zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nie uprawnione osoby. Funkcja umożliwiająca logowanie się  użytkowników za pomocą haseł, posiadająca możliwość nadawania im uprawnień.
	Tak
	
	Bez punktacji

	4. 
	Liczba niezależnych kanałów przetwarzania min. 350000
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	5. 
	Monitor wysokiej rozdzielczości kolorowy, cyfrowy typu OLED lub LCD o przekątnej ekranu > 23".
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	6. 
	Panel sterowniczy wyposażony w ekran dotykowy do sterowania funkcjami o przekątnej min. 10" z wyświetlanymi potencjometrami TGC lub fizycznymi regulatorami TGC dostępnymi na panelu sterowania 
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	7. 
	Panel dotykowy z funkcjami regulacji  jasności i przesuwania obrazu i stron
	Tak
	
	Bez punktacji

	8. 
	Panel dotykowy posiadający możliwość zapamiętywania spersonalizowanych ustawień użytkownika np. wybrane pomiary, wybrane komentarze badania. Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych wyświetlana na ekranie dotykowym wyświetlająca pisany tekst bez potrzeby patrzenia na ekran główny aparatu.
	Tak
	
	Bez punktacji

	9. 
	Funkcja zdublowania na ekranie panelu dotykowego obrazu diagnostycznego dla ułatwienia dostępu uzyskanego obrazu
	Tak
	
	Bez punktacji

	10. 
	Regulacja położenia konsoli dół/góra min.10 cm, lewo/prawo min.25°
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	11. 
	Dynamika aparatu min.350dB
	Tak, podać
	
	350 dB – 0 pkt.
351dB – 400 dB – 5 pkt.
> 400 dB – 10 pkt  

	12. 
	 Ilość niezależnych gniazd dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie
	Tak, podać
Min. 4
	
	Bez punktacji

	13. 
	Zakres częstotliwości pracy [MHz] min. 2-20 MHz
(+/- 1 MHz)
	Tak, podać

	
	2-20MHz - 0 pkt.

>2-20 MHz -5 pkt



	14. 
	System zgodny z unijną dyrektywą
	Tak
	
	Bez punktacji

	15. 
	Videoprinter czarno-biały wbudowany w aparat
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Obrazowanie i prezentacja obrazu
	
	
	

	16. 
	Obrazowanie harmoniczne
	Tak
	
	Bez punktacji

	17. 
	Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersja)
	Tak
	
	Bez punktacji

	18. 
	Doppler kolorowy /CD/ rejestrowanie prędkości min.
3,5  m/s
	Tak, podać

	
	Bez punktacji

	19. 
	Tryb M-Mode, anatomiczny M-mode /AMM/
	Tak
	
	Bez punktacji

	20. 
	Tryb anatomiczny M-mode uzyskany z zapamiętanej pętli Cine 2D
	Tak
	
	Bez punktacji

	21. 
	Tryb anatomiczny krzywoliniowy z dowolnie poprowadzonej linii
	Tak
	
	Bez punktacji

	22. 
	Power doppler z oznaczeniem kierunku przepływu
	Tak
	
	Bez punktacji

	23. 
	Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej w zakresie 1- 16 mm
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	24. 
	Regulacja bramki dopplerowskiej Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej minimum 85o na żywo .
	Tak
	
	Bez punktacji

	25. 
	Regulacja bramki dopplerowskiej Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej minimum 85o  na obrazie zatrzymanym i obrazach z pamięci  w celu analizy obrazu B-mode
	Tak
	
	Bez punktacji

	26. 
	Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku
	Tak
	
	Bez punktacji

	27. 
	Doppler pulsacyjny PWD z rejestrowaną prędkości maksymalnej (przy zerowym kącie bramki) do min. 8.0 m/s
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	28. 
	Tryb Triplex (B+CD+PWD)
	Tak
	
	Bez punktacji

	29. 
	Doppler pulsacyjny CWD z rejestrowaną prędkości maksymalnej (przy zerowym kącie bramki) do min. 10.0 m/s
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	30. 
	Tryb Triplex (B+CD+CWD) na głowicy kardiologicznej
	Tak
	
	Bez punktacji

	31. 
	
	
	
	

	32. 
	Praca aparatu w trybie wielokierunkowego emitowania  i składania wiązki ultradźwiękowej z min. z 9 kątami tworzącymi obraz 2D
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	33. 
	Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy pracujące w połączeniu z trybem Color doppler, obrazowaniem w trybie obrazowania wielokierunkowego, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu
	Tak
	
	Bez punktacji

	34. 
	Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych, na obrazach z archiwum minimum 8 x bez straty jakości obrazu
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	35. 
	Nagrywanie plików filmowych. Maksymalna długość filmu w pamięci CINE powyżej 10000 obrazów
	Tak, podać
	
	10000- 0 pkt.

>10000-15000- 2 pkt. 
>15000-20000- 5 pkt.
>20000 -10 pkt.

	
	Archiwizacja
	
	
	

	36. 
	Wykonanie funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych na dysku SSD 
	Tak, podać pojemność
	
	Bez punktacji

	37. 
	Funkcje przetwarzania obrazów zarchiwizowanych w trybach B-Mode, Color doppler, Doppler pulsacyjny, Doppler ciągły.
	Tak, podać ,wymienić
	
	2 –pkt. za każdą funkcję

	38. 
	Zapis obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. DICOM, RAW DICOM. Minimum 2 gniazda USB .
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	39. 
	Baza danych pacjentów z możliwością zapisu raportów, obrazów statycznych ,pętli obrazowych
	Tak
	
	Bez punktacji

	40. 
	Zapis obrazów na płytach DVD,PEN DRIVE w formatach: jpeg, avi , DICOM. System automatycznie dogrywający do płyty przeglądarkę umożliwiającą odtworzenie na komputerach PC bez konieczności instalowania specjalizowanego programu
	Tak
	
	Bez punktacji

	41. 
	Eksport obrazów, sekwencji i raportów w sieci LAN 
	Tak
	
	Bez punktacji

	42. 
	Oprogramowanie DICOM do komunikacji w sieci, DICOM STORE,DICOM WORKLIST 
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Oprogramowanie
	
	
	Bez punktacji

	43. 
	Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym do badań:
-jamy brzusznej
· małych narządów,
· mięśniowo - szkieletowych
· ginekologiczno-położniczych
· kardiologicznych
· pediatrycznych
· transkranialnych
· naczyniowych
	Tak
	
	Bez punktacji

	44. 
	Pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum)
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Głowice
	
	
	

	45. 
	Głowica sektorowa  do badań kardiologicznych
	Tak
	
	

	46. 
	Zakres częstotliwości pracy głowicy [MHz]
	Tak, podać
Min. 2,0-4,0 MHz(+/- 1 MHz)
	
	2-4 - 0 pkt.

> 2-4 - 5 pkt.

	47. 
	Liczba fizycznych elementów (kryształów)
	Tak, podać
Min.64
	
	Bez punktacji

	48. 
	Kąt pola skanowania w trybie B
	Tak, podać
Min. 100°
	
	Bez punktacji

	49. 
	Głębokość penetracji min. 30 cm
	Tak, podać

	
	Bez punktacji

	50. 
	Głowica do badań jamy brzusznej -conwex
	Tak
	
	Bez punktacji

	51. 
	Zakres częstotliwości pracy głowicy [MHz]
	Tak, podać
2-5 MHz (+/- 1 MHz)
	
	Bez punktacji

	52. 
	Liczba fizycznych elementów (kryształów)
	Tak, podać
min. 192
	
	Bez punktacji

	53. 
	Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding)
	Tak
	
	Bez punktacji

	54. 
	Kąt pola skanowania w trybie B
	Tak, podać
Min. 70°
	
	Bez punktacji

	55. 
	Głębokość obrazowania
	Tak, podać
Min.32 cm
	
	Bez punktacji

	56. 
	Głowica do badań małych narządów oraz naczyniowych -liniowa
	Tak
	
	Bez punktacji

	57. 
	Zakres częstotliwości pracy głowicy [MHz]
	Tak, podać
Min.5,0- 12,0 MHz (+/- 1 MHz)
	
	Bez punktacji

	58. 
	Szerokość pola skanowania max.40 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	59. 
	Liczba fizycznych elementów (kryształów)
	Tak, podać
Min. 192
	
	Bez punktacji

	60. 
	Obrazowanie poszerzające pole widzenia tzw. trapezoidalne
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Możliwości rozbudowy
	
	
	

	61. 
	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: Głowicę convex wolumetryczną do obrazowania: 2D, 3D i 3D w czasie rzeczywistym.

Zakres częstotliwości min. 2,0- 6,0 MHz (+/- 1 MHz)
	Tak/Nie
	
	Tak - 5 pkt.

Nie - 0 pkt.

	62. 
	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: Głowicę liniową  do obrazowania 2D.

Zakres częstotliwości min. 8,0- 15,0 MHz

Ilość fizycznych elementów min.1000
	Tak/ Nie
	
	Tak - 10 pkt.

Nie - 0 pkt.

	63. 
	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: Głowicę liniową  do obrazowania 2D.

Zakres częstotliwości min. 10,0- 22,0 MHz
	Tak/Nie
	
	Tak - 10 pkt.

Nie - 0 pkt.

	64. 
	Bardzo czułe obrazowanie niskich i wolnych przepływów bez użycia techniki dopplerowskiej. Funkcja prezentująca przepływ na całym obrazie z głowicy ,bez bramki . Prezentująca rzeczywistą hemodynamikę przepływu  
	Tak
	
	Bez punktacji

	65. 
	Możliwość rozbudowy o tryb pracy elastografii typu shearwave na zaoferowanych głowicach conwex i lini
	Tak
	
	Bez punktacji

	66. 
	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o automatyczny pomiar IMT z wybranego obszaru
	Tak
	
	Bez punktacji

	67. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną przezprzełykową o zakresie częstotliwości 4-8 MHz (+/- 1 MHz)
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Gwarancja i serwis
	
	
	

	68. 
	Instrukcja w języku polskim dostarczona przy dostawie aparatu
	Tak
	
	Bez punktacji

	69. 
	Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	70. 
	Certyfikat CE na aparat i głowice
	Tak
	
	Bez punktacji

	71. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta na terenie Polski. Należy załączyć kserokopie autoryzacji.
	Tak
	
	Bez punktacji

	72. 
	Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie, zdalną diagnostykę aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	73. 
	Moduł serwisowy, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania z wyświetlaniem na ekranie serwisanta obrazu na żywo z aparatu.
	Tak
	
	Bez punktacji

	74. 
	Przeszkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzenia
	Tak
	
	Bez punktacji


	PARAMETR
	Wartość wymagana/graniczna
	Wartość oferowana
	Punktacja

	Gwarancja 

 Gwarancja producenta obejmująca cały zestaw ( aparat głowice , printer)

 min. 24 miesięcy
	 Tak podać
	
	24 miesięcy - 0 pkt.

30 miesięcy – 10 pkt. 

36 miesięcy  -20 pkt.


Uwaga:
W kolumnie ,,wymogi graniczne’’ TAK - oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty. 

Formularz cenowy 
	Lp.
	Nazwa
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Stawka Vat 
	Wartość brutto

	1.
	Ultrasonograf
	1
	
	
	
	

	Razem
	
	
	
	


……………………………………............................................








  Data/podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych 
do reprezentowania wykonawcy

Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


[image: image1.png]