Zaktualizowany Załącznik nr 2 do Ogłoszenia  – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  z dnia 18.07.2022

SPZOZ.ZP.242.14.2022
   Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach

ul. Słoneczna 1

08-200 Łosice 

Wykonawca:

………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Model: ………………………………………………………….

Producent: ………………………………………………………

Rok produkcji: …………………………………………………. 

	Lp.
	Wymagane parametry
	TAK/NIE (określić)
	Parametry oferowane (opisać)

	I
	PARAMETRY OGÓLNE

	1.
	Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji 2022
	Tak, podać
	

	2.
	Aparat do badań całego ciała wraz z elementami systemu koniecznymi do jego montażu i uruchomienia
	Tak
	

	3.
	Wyrób dopuszczony do stosowania w podmiotach leczniczych (wpis do rejestru wyrobów medycznych)
	Tak
	

	4.
	Certyfikat zgodności CE
	Tak
	

	5.
	Gwarancja min. 36 miesięcy
	Tak, podać
	

	6.
	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą
	Tak
	

	7. 
	Dostarczenie rezonansu z oprogramowaniem  oraz kodami serwisaymi umożliwiającymi serwis  aparatu  przez firmy niezwiązane z dostawcą. 
	Tak
	

	II
	MAGNES

	1. 
	Indukcja pola magnetycznego (≥ 1,5 T)
	Tak, podać
	

	2. 
	Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem
	Tak
	

	3. 
	Zużycie helu przy typowej pracy klinicznej   (≤ 0,01 l/rok)
	Tak, podać
	

	4. 
	Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w płaszczyźnie X/Y (≤ 2,5 m)
	Tak, podać
	

	5.
	Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w osi Z (≤ 4,0 m)
	Tak, podać
	

	III
	SYSTEM GRADIENTOWY

	1. 
	Maksymalna amplituda gradientów w każdej z osi X, Y, Z równocześnie (≥ 33 mT/m)
	Tak, podać
	

	2. 
	Maksymalna szybkość narastania gradientów (slew rate) w każdej z osi X, Y, Z, dla amplitudy zaoferowanej w punkcie powyżej (≥ 120 T/m/s)
	Tak, podać
	

	IV
	SYSTEM  RF 

	1.
	Moc wyjściowa nadajnik (≥ 10 kW)
	    Tak, podać


	

	2.
	Maksymalna liczba kanałów (≥ 40) (maksymalna możliwa liczba elementów obrazujących podłączonych do skanera)
	Tak, podać
	

	3.
	Dynamika odbiornika, z automatyczną kontrolą (≥ 145 dB)
	Tak, podać
	

	4.
	Rozdzielczość odbiornika (≥ 16 bit)
	Tak, podać
	

	5.
	Szerokość pasma przenoszenia (≥ 1 MHz)
	Tak, podać
	

	  V
	CEWKI 

	1.
	Zintegrowana w aparacie cewka do badania całego ciała pacjenta 
	Tak, podać nazwę 
	

	2.
	Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań głowy i szyi posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta


	Tak, podać nazwę 
	

	3.
	Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego kręgosłupa, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 18 elementów obrazujących i pozwalających na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta


	Tak, podać nazwę
	

	4.
	Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 30 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta


	Tak, podać nazwę
	

	5.
	Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań tułowia w zakresie min. 30 cm w osi Z (np. klatka piersiowa, w tym serce lub jama brzuszna lub miednica), posiadająca w badanym obszarze min. 12 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta


	Tak, podać nazwę
	

	6.
	Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna, nadawczo-odbiorcza, do badań stawu kolanowego, posiadająca w badanym obszarze min. 15 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta
	Tak, podać nazwę
	

	7.
	Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna do badań nadgarstka, posiadająca w badanym obszarze min. 15 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta
	Tak, podać nazwę
	

	8.
	Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna do badań stawu skokowego, posiadająca w badanym obszarze min. 15 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta
	Tak, podać nazwę
	

	9.
	Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna lub z elementami giętkimi do badań stawu barkowego, posiadająca w badanym obszarze min. 15 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta
	Tak, podać nazwę
	

	10.
	Zestaw minimum 2 płachtowych elastycznych cewek prostokątnych do zastosowań uniwersalnych, o różnych rozmiarach, każda posiadająca w badanym obszarze min. 15 elementów obrazujących jednocześnie, każda pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta
	Tak, podać nazwę oraz wymiary i liczbę elementów obrazujących każdej z nich w cm
	

	11.
	Cewka wielokanałowa dedykowana do badań piersi, posiadająca w badanym obszarze min. 15 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta
	Tak, podać nazwę oraz liczbę elementów obrazujących
	

	 VI
	OTOCZENIE PACJENTA

	1.
	Stacjonarny stół pacjenta pozwalający na obciążenie płyty stołu łącznie z ruchem pionowym do wagi min. 200 kg
	Tak, podać
	

	2.
	Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z krokowym przesuwem stołu pacjenta, inicjowanym automatycznie z protokołu badania
	Tak
	

	      3. 
	System monitorowania pacjenta (EKG, oddech, puls) – dla wypracowania sygnałów synchronizujących
	Tak
	

	4.
	Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk)
	Tak, podać
	

	5.
	Średnica otworu gantry aparatu (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) w najwęższym miejscu (≥ 60 cm)
	Tak, podać
	

	      6.
	Zakres badania bez przekładania cewek i pacjenta min. 140cm
	Tak, podać 
	

	7.
	Regulowana wentylacja wnętrza tunelu gantry


	Tak
	

	8.
	Oświetlenie wnętrza tunelu gantry


	Tak
	

	9.
	Centrator laserowy


	Tak
	

	10.
	Kamera TV do obserwacji pacjenta w tunelu gantry z monitorem w pomieszczeniu operatorskim


	Tak
	

	11.
	Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem
	Tak
	

	12.
	Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością podłączenia odsłuchu np. muzyki i komunikacji z pacjentem


	Tak
	

	13.
	Zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych typach badań
	Tak
	

	VII
	APLIKACJE KLINICZNE

	
	Badania neurologiczne

	1.
	Rutynowe badania morfologiczne obszaru głowy, kręgosłupa i rdzenia kręgowego


	Tak
	

	2.
	Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie przekrojów skanu lokalizującego głowy na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy, czy ewentualnych zmian patologicznych
	Tak, podać nazwę
	

	3.
	Specjalistyczna sekwencja obrazująca o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego do wartości poniżej 65 dB(A) stosowana w obrazowaniu 3D głowy typu T1 (Silenz, PETRA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta). Sekwencja nie wymagająca dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek
	Tak, podać nazwę
	

	4.
	Pakiet specjalistycznych sekwencji obrazujących o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego do wartości poniżej 80 dB(A) w obrazowaniu 2D/3D głowy co najmniej typu T1 i T2 (Silent Scan, QuietSuite, QuietX lub odpowiednio do nazewnictwa producenta). Sekwencje nie wymagające dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek
	Tak, podać nazwę
	

	
	Obrazowanie dyfuzji (DWI)

	1.
	DWI w oparciu o single-shot EPI


	Tak
	

	2.
	DWI z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion, FASE Diffusion lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)


	Tak, podać nazwę
	

	3.
	Automatyczne generowanie map ADC (Apparent Diffusion Coefficient) na konsoli podstawowej przy badaniach DWI (Inline Diffusion lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak
	

	4.
	Sekwencja do wykonywania badań DWI w małym polu widzenia lub wysokorozdzielcze badania dyfuzyjne w oparciu o sekwencje EPI w ograniczonym FoV bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą selektywnego pobudzania fragmentu obrazowania warstwy lub objętości (FOCUS,RESOLVE lub odpowiednio do nomenklatury producenta)
	Tak, podać nazwę
	

	
	Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI)

	1.
	DTI w oparciu o pomiary dyfuzji kierunkowej (DTI, MDDW lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak, podac nazwę
	

	2.
	Maksymalna liczba kierunków DTI (≥ 12)
	Tak, podać
	

	
	Obrazowanie perfuzji (PWI)

	1.
	PWI w oparciu o single-shot EPI
	Tak
	

	2.
	Automatyczne generowanie map MTT, CBV i CBF na konsoli podstawowej przy badaniach PWI (Inline Perfusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta)
	Tak, podać nazwę
	

	
	Badania funkcjonalne MR (fMRI)

	1.
	Sekwencje obrazujące do badań funkcjonalnych fMRI
	Tak
	

	
	Angiografia MR bez kontrastu (non-ceMRA)

	1.
	Bezkontrastowa MRA techniką Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i 3D
	Tak
	

	2.
	Bezkontrastowa MRA techniką Phase Contrast MRA (PC) 2D i 3D
	Tak
	

	
	Angiografia MR z kontrastem (ceMRA)

	1.
	Dynamiczne ceMRA 3D
	Tak
	

	2.
	Dynamiczne ceMRA 4D (3D dynamiczne w czasie) do obrazowania obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia płucne i naczynia obwodowe, z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalając na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania – TRICKS-XV, TWIST, 4D-TRAK lub odpowiednio do nazewnictwa producenta
	Tak, podać nazwę
	

	3.
	Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego – SmartPrep, Care Bolus, Bolus Trak lub odpowiednio do nazewnictwa producenta
	Tak, podac nazwę
	

	
	Badania serca (CMR)

	1.
	Podstawowe protokoły do badań CMR
	Tak
	

	2.
	Obrazowanie morfologii serca w badaniach CMR
	Tak
	

	
	Spektroskopia wodorowa (1H MRS)

	3.
	1H MRS typu Single-Voxel Spectroscopy (SVS)


	Tak;

podać nazwę
	

	4.
	Aplikacja do zaawansowanego postprocessingu badań spektroskopii typu Spectroscopy Evaluation lub SAGE lub typu równoważnego wg nomenklatury producenta na stanowisku operatora


	Tak;

podać nazwę
	

	
	Badania w obszarze tułowia 

	1.
	Pakiet do dynamicznych badań wątroby – LAVA, VIBE, THRIVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta
	Tak
	

	2.
	Cholangiografia MR
	Tak
	

	3.
	Obrazowanie dyfuzyjne w obszarze abdominalnym – REVEAL, DWIBS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta
	Tak, podać nazwę
	

	4.
	Nawigator 2D prospektywny dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – tj. w płaszczyźnie obrazu) – 2D PACE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta
	Tak, podać nazwę
	

	5.
	Obrazowanie za pomocą oprogramowania pozwalającego na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak, podać nazwę
	

	
	Badania stawów 

	1.
	Podstawowe protokoły i sekwencje pomiarowe
	Tak
	

	2.
	Badania barku
	Tak
	

	3.
	Badania nadgarstka
	Tak
	

	4.
	Badania stawu kolanowego
	Tak
	

	5.
	Badania stawu skokowego
	Tak
	

	6.
	Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki
	Tak, podac nazwę
	

	VIII
	OBRAZOWANIE RÓWNOLEGŁE 

	1.
	Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE)
	Tak
	

	2.
	Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak
	

	VIII
	TECHINIKI REDUKCJI ARTEFAKTÓW I KOREKTY OBRAZÓW 

	1.
	Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T1 (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak, podać nazwę
	

	2.
	Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T2 (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak, podać nazwę
	

	3.
	Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie typu FLAIR (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak, podać nazwę
	

	4.
	Technika redukcji artefaktów podatności, na styku tkanki miękkiej i powietrza w badaniach DWI (DWI Propeller, RESOLVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak, podać nazwę
	

	5.
	Techniki redukcji artefaktów pochodzących od sąsiedztwa implantów metalowych (WARP, MAVRIC SL lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak, podać nazwę
	

	6.
	Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu
	Tak
	

	7.
	Częstotliwościowo selektywna saturacja wody
	Tak
	

	IX
	SEKWENCJE OBRAZUJĄCE 

	1.
	Spin Echo (SE)
	Tak
	

	2.
	Inversion Recovery (IR)
	Tak
	

	3.
	Gradient Echo (GRE)
	Tak
	

	4.
	2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta
	            Tak
	

	5.
	2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta
	Tak
	

	6.
	2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak
	

	7.
	Szybkie 3D GRE z quick Fat saturation (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak
	

	8.
	2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak
	

	9.
	2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak
	

	10.
	2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak
	

	11.
	Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE)
	Tak
	

	12.
	Multi-Shot
	Tak
	

	13.
	Single-Shot
	Tak
	

	14.
	Turbo IR
	Tak
	

	15.
	Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak, podać nazwę
	

	16.
	Sekwencje pozwalające na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak, podać nazwę
	

	17.
	Sekwencja Steady State 3D do badań drobnych struktur OUN (typu FIESTA-C, 3D CISS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak, podać nazwę
	

	18.
	Sekwencja Steady State 3D do różnicowania chrząstki od płynu w badaniach stawów (typu 3D DESS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak, podać nazwę
	

	19.
	Obrazowanie ważone podatnością magnetyczną tkanki (SWI, Susceptibility Weighted Imaging, SWAN lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak, podać nazwę
	

	20.
	Sekwencje umożliwiające jednoczesną akwizycję kilku obrazów przy wykorzystaniu pobudzenia wielu warstw jednocześnie. Pobudzanie wielu warstw w sekwencjach EPI (Simultaneous Multi-Slice EPI lub odpowiednio do nomenklatury producenta)
	Tak, podać nazwę
	

	X
	PARAMETRY OBRAZOWANIA 

	1.
	Maks. FoV w płaszczyźnie poprzecznej X/Y (≥ 50 cm)
	Tak, podać
	

	2.
	Maks. FoV w osi podłużnej Z (statycznie, bez przesuwu stołu pacjenta) (≥ 45 cm)
	Tak, podać
	

	3.
	Min. FoV (≤1,0 cm)
	Tak, podać
	

	4.
	Matryca akwizycyjna bez interpolacji (≥ 1024 x 1024)
	Tak, podać
	

	5.
	Min. grubość warstwy dla skanów 2D (≤ 0,5 mm)
	Tak, podać
	

	6.
	Min. grubość warstwy dla skanów 3D (0,1 mm)
	Tak, podać
	

	XI
	REKONSTRUKTOR  OBRAZOWY 

	1.
	Matryca rekonstrukcyjna (≥ 1024 x 1024)
	Tak, podać
	

	2.
	Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV (≥ 10 000 obrazów/s)
	Tak, podać
	

	3.
	Równoczesne skany i rekonstrukcja
	Tak
	

	XII
	STANOWISKO OPERATORA (SPRZĘT  I  OPROGRAMOWANIE)

	1.
	Pojemność HD dla obrazów (≥ 70 GB)
	Tak, podać
	

	2.
	Archiwizacja obrazów na dyskach CD-R i DVD z dogrywaniem przeglądarki DICOM
	Tak
	

	3.
	Monitor LCD / TFT
	Tak
	

	4.
	Przekątna monitora (≥ 19”)
	Tak, podać
	

	5.
	Matryca monitora (≥ 1280 x 1024)
	Tak, podać
	

	6.
	UPS
	Tak
	

	7.
	Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem
	Tak
	

	8.
	Rekonstrukcje 3D MPR 
	Tak
	

	9.
	Rekonstrukcje 3D MIP 
	Tak
	

	10.
	Rekonstrukcje 3D SSD 
	Tak
	

	11.
	Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań obszarów rozległych (np. całego kręgosłupa) w jeden obraz całego badanego obszaru funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny (Inline Composing lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak, podać nazwę
	

	12.
	Oprogramowanie do analizy spektroskopii protonowej
	Tak, podać nazwę
	

	13.
	DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE
	Tak
	

	14.
	DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE
	Tak
	

	15.
	DICOM 3.0 – DICOM PRINT
	Tak
	

	16.
	DICOM 3.0 – Storage Commitment
	Tak
	

	17.
	DICOM 3.0 – Modality Worklist
	Tak
	

	18.
	DICOM 3.0 – MPPS
	Tak
	

	XIV
	KONSOLA LEKARSKA 

	1.
	2 kolorowe monitory diagnostyczne, o min. przekątnej 24” lub pojedynczy diagnostyczny monitor medyczny o przekątnej 30” i rozdzielczości nie mniejszej niż 2.3MP,

komputer PC o parametrach: min. 8 GB RAM, dysk min 250 GB, Windows 10 Pro lub równoważny
	Tak
	

	2.
	DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE

DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE

DICOM 3.0 – DICOM PRINT

DICOM 3.0 – Storage Commitment lub DICOM 3.0 – Storage SCU/SCP i DICOM 3.0 – Enhanced CT/MR Image Storage
	Tak
	

	3.
	Wsparcie techniczne obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje oprogramowania diagnostycznego (coroczne upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania).
	Tak
	

	4.
	Możliwość załadowania badań min. 4 różnych pacjentów z funkcją przełączania pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagającego zamykania załadowanych badań
	Tak
	

	5.
	Możliwość wykonania badań porównawczych
	Tak
	

	6.
	Rekonstrukcje 3D typu MPR w tym wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej
	Tak
	

	7.
	Rekonstrukcje 3D typu MIP
	Tak
	

	8.
	Rekonstrukcje 3D typu VRT z predefiniowaną paletą ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniającą typy badań i obszary anatomiczne
	Tak
	

	9.
	Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nomenklaturą Oferenta). 

Wizualizacja w kolorze wyodrębnionych obszarów (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nomenklaturą Oferenta).

Segmentacja dedykowanych progów HU (z możliwością ich indywidualnego dopasowania) dla:

­
Powierza,

­
Tłuszczu,

­
Mięśni,

­
Kości

i automatyczna wizualizacja serca, płuc, aorty.
	Tak
	

	10.
	Pomiary geometryczne (odległości, kąty)
	Tak
	

	11.
	Automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty
	Tak
	

	12.
	Automatyczna lub ręczna synchronizacja wyświetlanych serii badania, niezależna od grubości warstw
	Tak
	

	13.
	Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR
	Tak
	

	14.
	Generowanie map ADC o wysokim współczynniku b w oparciu o mapy ADC o niskich współczynnikach b, pozwalające na skrócenie czasu wykonania badania, w szczególności generowanie map współczynniku b=2000 w oparciu o mapy b=50, b=400, b=1000
	Tak
	

	15.
	Narzędzia opracowywania badań MR: 

· filtr obrazów MR

· operacja na obrazach MR subtrakcja obrazów

· dodawanie obrazów

obliczenie obrazów z wysokimi wartościami b metodą: Computed b-value
	Tak
	

	16.
	Dedykowane procedury wyświetlenia i opracowywania badań MR zawierające wyświetlanie procedur wszystkich badań i okolic anatomicznych umożliwiający wyboru dedykowanych okien dla obrazów 2D (stack), 3D (MPR VRT, MPR MIP, MPR Compare) z możliwościami wykorzystania dedykowanych protokołów wyświetlania badań do porównania typu: Follow Up
	Tak
	

	17.
	Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem
	Tak
	

	24.
	Oprogramowanie tego samego producenta, co zaoferowany system rezonansu magnetycznego
	Tak
	

	XV
	WYPOSAŻENIE PRACOWNI 

	1.
	Gaśnica niemagnetyczna
	Tak
	

	2.
	Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu
	Tak
	

	3.
	Półki do przechowywania cewek w pomieszczeniu z magnesem
	Tak
	

	4.
	Dwugłowicowy wstrzykiwacz środka kontrastowego kompatybilny z pracą w polu magnetycznym min. 1,5 T z hydraulicznym systemem zasilania i kolorowym, dotykowym panelem sterującym.
	Tak, podać typ
	

	5.
	Niemagnetyczna leżanka do transportu chorych leżących
	Tak
	

	6.
	Niemagnetyczny wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej
	Tak
	

	7.
	Detektor metali
	Tak
	

	XVI
	WYMAGANIA  UZUPEŁNIAJĄCE 

	1.
	Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu MR za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami łącza VPN 
	Tak
	

	2.
	Podłączenie i integracja oferowanych urządzeń z istniejącym w placówce Zamawiającego systemu RIS/PACS firmy Agfa 
	Tak
	

	3.
	Uzupełnienie helu w magnesie do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego zalecanego przez producenta przed przekazaniem uruchomionego systemu do eksploatacji zawarte w cenie aparatu
	Tak
	

	4.
	Wykonanie testów natężenia pola magnetycznego oraz testów wszystkich systemów aparatu zawarte w cenie aparatu
	Tak
	

	5.
	Czas naprawy bez użycia częsic zamiennych max. 3 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki 
	Tak
	

	6.
	Czas naprawy z użyciem części zamiennych max. 7 dni roboczych od daty zgłoszenia 
	Tak
	

	XVII
	SZKOLENIA 

	1.
	Szkolenie wstępne z obsługi sprzętu w miejscu dostawy, bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres min. 5 dni roboczych 
	Tak, podać
	

	2.
	Szkolenie uzupełniające min. 15dni roboczych  w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie do 3 m-cy od daty odbioru aparatu.
	Tak, podać
	

	3.
	Szkolenie dla personelu z obsługi wstrzykiwacza kontrastu min. 1 dni roboczych  bezpośrednio po uruchomieniu wstrzykiwacza.
	Tak, podać
	

	XVIII
	PRACE ADAPTACYJNE

	
	Prace adaptacyjne i przygotowawcze:

· płyta fundamentowa pod kontener z pracownią RM,

· płyta fundamentowa pod łącznik pomiędzy budynkiem szpitala a pracownią RM,

· wykopy pod płytę fundamentową wraz z podsypką i zagęszczeniem,

· zalicznikowe doprowadzenie wody ze szpitala do obsługi pracowni RM,

· odprowadzenie ścieków sanitarnych z pracowni RM,

· doprowadzenie linii zasilającej elektrycznej ze stacji TRAFO do pracowni RM,

· doprowadzenie przewodu ETHERNET,

· wykonanie zadaszenia z płyty warstwowej nad łącznikiem wraz z konstrukcją nośną,

· instalacja elektryczna oświetleniowa w łączniku,

· obsadzenie nowych drzwi EI60 wraz z wykuciem starego okna,

· remont gabinetu lekarskiego, nr 41 – w tym zaślepienie okna od strony wejścia do gabinetu, zaślepienia otworu drzwiowego D4, remont aneksu sanitarnego, wymina wykładziny, wymiana grzejników, uzupełnienie ubytkow na scinach, pomalowanie pomieszczenia, doprowadzenie instalacji IT z budynku kontenera z rezonansem

· remont WC pomiesczenie nr 38, z wymiana elementów sanitarnych

· pomalowanie pomieszczenia nr 33

· dokumentacja projektowa,
	TAK
	

	
	MODUŁOWA PRACOWNIA DLA MRI, rozmiar min. 4.4x16m, wysokość 3.95m,

Parametry ogólne :

· Budynek modułowy zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 roku. Budynek może zostać wykonany jako obiekt trwały na podstawie pozwolenia na budowę (opcja dodatkowa),

· Budynek klasy ZLII,

· Konstrukcja stalowa, kubaturowa, spawana,

· Zabezpieczenie antykorozyjne i ppoż, kolor farby nawierzchniowej – biały standard, inne kolory do uzgodnienia z Zamawiającym,

· Obróbki zewnętrzne pod kolor – białe RAL9003, standard,

· Poszycie zewnętrzne w tym dachowe z płyty warstwowej 120mm, wełna mineralna,

· Izolacja dodatkowa z wełny mineralnej w konstrukcji, min. 100mm,

· Izolacja dachowa z wełny mineralnej w konstrukcji, min. 250mm,

· Dach modułu dodatkowo zabezpieczony membraną dachową z systemem bezpiecznego odprowadzenia wody deszczowej,

· Dach modułu z przygotowanym włazem dwupoziomowym dla logistyki magnesu (w tym wymiany MRI w przyszłości),

· Reklama na elewacji modułu na bazie folii polimerowej z nadrukiem odpornym

na warunki atmosferyczne i filtrem UV. Projekt wykonania elewacji w cenie,

· 4 funkcjonalne pomieszczenia – sterownia z przygotowaniem pacjenta, pomieszczenie badań MRI z klatką Faradaya i niezbędnymi osłonami, maszynownia zgodna z wytycznymi producenta MRI, agregatorownia – pomieszczenie techniczne, półotwarte z dużą bramą zapewniającą swobodny dostęp serwisantom,

· Podstawowe, nocne oświetlenie zewnętrze,

· 4 gniazda gwintowane do transportu modułu do 30t, mocowania dachowe,

· Dokumentacja konstrukcyjna i architektoniczna dla budynku tymczasowego,

STEROWNIA

· Ściany wykonane w płycie laminowanej, kolor do ustalenia z Zamawijącym 

· Sufit podwieszany typu Armstrong, wypełnienie z paneli kasetonowych w rozmiarze 600x600mm, kasetony o wysokim parametrze akustycznym, klasa odporności ogniowej A2-s1, d0 wg EN13964:2014, współczynnik αw=1.00,

· Podłoga homogeniczna zgodnie z ISO 10581, wykładzina PCV elektroprzewodząca (typu SC tj. R≤10⁹Ω) zgodna z wytycznymi producenta MRI

z cokołem wywijanym na ściany dla zachowania wysokiej higieniczności, klasa reakcji na ogień B-s1,

· Komfortowe biurko narożnikowe dla technika z fotelem obrotowym (krzesło

biurowe). Dodatkowy fotel obrotowy dla lekarza bądź drugiego technika,

· Szafki wiszące na dokumenty i akcesoria,

· Gaśnica PPOŻ niemagnetyczna, umożliwiająca bezpieczne wejścia do pracowni MRI w razie wystąpienia pożaru,

· Ręczny wykrywacz metali dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy z MRI umożliwiający technikowi sprawdzenie/potwierdzenie braku elementów stalowych w ubiorze bądź ciele pacjenta,

· Naścienne radio FM/AM, Bluetooth z głośnikami sufitowymi umożlwiające odsłuch muzyki w pomieszczeniu sterowni oraz badań oraz system komunikacji z technika z pacjentem,

· System ogrzewania elektrycznego z czujnikiem temperatury,

· Szafa typu rack wraz ze switch z okablowaniem dla sieci Ethernet – kabel LAN

kat. 6a lub światłowód (dopłata),

· Oświetlenie LED liniowe, bezcieniowe, temperatura barwowa 4000K, zapewniające wymagane natężenie oświetlenia na stanowisku pracy. Oświetlenie z regulacją natężenia oświetlenia,

· Tablica szklana, magnetyczna, suchościeralna estetycznie wbudowana między szafkami wiszącymi a biurkiem technika,

· Naścienny sterownik klimatyzacji umożliwiający swobodną regulację temperatury w pomieszczeniu,

· Nawiewnik i wyciąg wentylacji mechanicznej dla zapewnienia odpowiedniej ilości świeżego powietrza osobom w sterowni,

· Kabina przygotowania pacjenta lub przesłonięte miejsce dla przygotowania pacjenta – do uzgodnienia z Zamawiającym,

· Okablowanie dla peryferiów wymaganych przez dostawcę systemu MRI takich jak kasety sterujące, wyłączniki bezpieczeństwa itd.

· Lampa wyjścia ewakuacyjnego nad drzwiami głównymi (do 2 sztuk),

· Drzwi wejściowe aluminiowe, ciepłe, spełniające wymagania dla stolarki dla pomieszczeń użyteczności publicznej, 1200x2050mm. Jedna lub dwie pary drzwi – do uzgodnienia z Zamawiającym,

POMIESZCZENIE BADAŃ

· Ekrany magnetyczne, pasywne dla ograniczenia linii 5 Gauss w ramach pracowni

modułowej,

· System pasywnego ekranowania RF (klatka Faradaya) z akustycznymi drzwiami RF 1200x2100mm, akustycznym oknem RF 900x1200mm, kompletem filtrów RF dla branży elektrycznej, wentylacyjnej oraz gazów medycznych a także miejscem przyłączeniowym dla panelu RF,

· Lampa wyjścia ewakuacyjnego nad drzwiami klatki RF,

· System niemagnetycznych tras kablowych dla okablowania MRI – sufitowy,

· Redukcja wibracji (wibroizolacja) pod MRI przeliczona i dobrana pod kątem systemu MRI,

· Dodatkowa przesłona akustyczna między pomieszczeniem badań i sterownią dla zapewnienia wysokiej izolacyjności akustycznej oraz najwyższego komfortu pracy dla technika i lekarza,

· Instalacja quench rury (rury awaryjnego wyrzutu helu) w ramach pomieszczenia MRI (wewnątrz klatki Faradaya),

· Gaśnica PPOŻ niemagnetyczna, zapewniająca brak artefaktów podczas badania, umożliwiająca bezpieczne gaszenie w razie wystąpienia pożaru,

· Ściany wykonane w płycie laminowanej, kolor biały, płyta NRO,

· Sufit podwieszany typu Armstrong, wypełnienie z paneli kasetonowych w rozmiarze 600x600mm, kasetony o wysokim parametrze akustycznym, klasa odporności ogniowej A2-s1, d0 wg EN13964:2014, współczynnik αw=1.00,

· Podświetlana LED grafika sufitowa nad stołem pacjenta wspomagająca zmniejszenie odczucia stresu pacjenta przed badaniem,

· Podłoga homogeniczna zgodnie z ISO 10581, wykładzina PCV elektroprzewodząca (typu S.C. tj. R≤10⁹Ω) zgodna z wytycznymi producenta MRI z cokołem wywijanym na ściany dla zachowania wysokiej higieniczności, klasa reakcji na ogień B-s1,

· Oświetlenie LED liniowe, bezcieniowe, temperatura barwowa 4000K, Zapewniające wymagane natężenie oświetlenia na stanowisku pracy. Oświetlenie z regulacją natężenia oświetlenia,

· Komfortowa szafa na cewki do uporządkowanego przechowywania cewek i elementów pozycjonujących dla pacjenta. Szafa z roletą bądź szafkami/szufladami z zabezpieczeniem przed otwarciem podczas transportu,

· System rozprowadzenia powietrza wewnątrz pracowni z dedykowanej centrali wentylacyjnej – kompletny system kompatybilny z MRI posiadający niemagnetyczne reduktory, rury wentylacyjne, puszki rozprężne i anemostaty,

· Instalacja elektryczna wewnątrz, 230VAC z dowolną ilością gniazd – do ustalenia z Zamawiającym,

· Okablowanie dla peryferiów wymaganych przez dostawcę systemu MRI takich jak kasety sterujące, wyłączniki bezpieczeństwa itd.

· System montażu magnesu do konstrukcji modułu z separacją galwaniczną zapewniający bezpieczeństwo podczas transportu,

MASZYNOWNIA

· Pomieszczenia wykończone w standardzie technicznym zgodnym z wytycznymi i wymaganiami systemu MRI,

· Oświetlenie techniczne LED zapewniające ilość światła niezbędną do

prowadzenia prac serwisowych i utrzymania,

· Ściany wykonane w płycie laminowanej, kolor biały, płyta NRO,

· Podłoga homogeniczna, wykładzina PCV elektroprzewodząca (typu SC) zgodna z wytycznymi producenta MRI z cokołem wywijanym na ściany dla zachowania wysokiej higieniczności, wykładzina NRO,

· Drzwi techniczne do maszynowni, ciepłe, aluminiowe, 1200x2050mm, częściowo przeszklone – zapewniające dostęp światła dziennego,

· System tras kablowych dla zapewniania montażu okablowania dla systemu MRI,

· Klimatyzator/klimatyzatory typu split dla wyrównania zysków cieplnych z szaf sterujących pracą MRI,

· System ogrzewania elektrycznego z czujnikiem temperatury,

· Wentylacja mechaniczna pomieszczenia MRI dla zapewniania odpowiedniej

ilości świeżego powietrza w pomieszczeniu,

· Automatyka przełączania chłodzenia z agregatu wody lodowej (AWL) na wodę miejską (bieżącą) w przypadku awarii AWL,

· Opomiarowanie systemu chłodzenia – przepływ, temperatura i ciśnienie na we i wy układu wody lodowej,

· Układ z nawilżaczem powietrza zapewniający odpowiednie warunki pracy dla MRI w pomieszczeniu badań (30% rH, ok. 5kg/h),

· Podłogowy system odprowadzenia wody w tym wody przelewowej w przypadku awaryjnego chłodzenia magnesu wodą bieżącą,

· Rozdzielnica elektryczna na potrzeby MRI wykonana zgodnie z wytycznymi producenta MRI,

· Rozdzielnica elektryczna na potrzeby instalacji bytowych modułu w tym dla układu chłodzenia, wentylacji, klimatyzacji i klatki RF,

· Lampa wyjścia ewakuacyjnego nad drzwiami wejściowymi,

AGREGATOROWNIA

· Wrota techniczne, przewiewne, lamelowe dla zapewnienia swobodnego przepływu powietrza oraz dla zabezpieczenia osób trzecich przed wejściem w strefę serwisową i techniczną modułu,

· Oświetlenie serwisowe oraz gniazda techniczne 230VAC dla serwisu,

· Końcowy odcinek instalacji quench rury z zakończeniem (dyfuzorem) typu RainHood,

· Centrala wentylacyjna na potrzeby utrzymania temperatury w klatce Faradaya (pomieszczeniu badań) oraz zapewniająca wymaganą ilość świeżego powietrza w pomieszczeniach sterowni oraz maszynowni,

· Agregat wody lodowej (AWL) typu twin-scroll wmontowany w moduł na wibroizolatorach, ok. 50kW mocy chłodniczej - zapewniający odpowiednią ilość czynnika chłodzącego do celów chłodzenia cewki magnesu oraz zasilający w chłód centralę wentylacyjną. Zapewniający <57dB w odległości 10m od jednostki. Podwójna pompa obiegowa, zbiornik buforowy 500l, układ na glikolu etylenowym 35%,

· Jednostka/jednostki zewnętrze do klimatyzatorów typu split (dla klimatyzowania pomieszczenia maszynowni),

· Jednostka kanalizatora kanałowego dla pomieszczenia sterowni,

· Przyłącze elektryczne główne modułu z zabezpieczeniem głównym,

· Przyłącze główne IT modułu (światłowodowe lub LAN kat. 6a),

· Przyłącze główne wodne modułu,

· Przyłącze główne kanalizacyjne modułu,


	TAK
	


Wartość brutto całości zamówienia wynosi  …………………….. (słownie………….. ………/100) 

cena netto wynosi ……………………………………………………………………………zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………) zł 
podatek VAT …………….% tj. .............................................................................................................zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………….………….) zł

Ryczałtowa cena  rezonansu magnetycznego wynosi: 

brutto:…………………………………………………………………………………………………………… zł 
(słownie:……………………………………………………………………………………………………) zł
w tym:
cena netto wynosi ……………………………………………………………………………zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………) zł 
podatek VAT …………….% tj. .............................................................................................................zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………….………….) zł

Ryczałtowa  cena robót adaptacyjnych  wynosi:

brutto:…………………………………………………………………………………………………………… zł 
(słownie:……………………………………………………………………………………………………) zł
w tym:
cena netto wynosi ……………………………………………………………………………zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………) zł 
podatek VAT …………….% tj. .............................................................................................................zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………….………….) zł







……………………………………………………
Data/podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
